## Slide 1
실험자동화 아키텍처 개발 기획 및 마스터 플랜
물리적 하드웨어 제어부터 지능형 AI 에이전트까지 유기적으로 연계된 4-Tier 통합 아키텍처 제안
R&D PLATFORM
AI 기반 자율 실험실 (Self-Driving Lab)

## Slide 2
Background & Objectives
추진 배경 및 목표
전통적 R&D의 한계 극복
반복 실험의 수작업 의존성, 데이터 파편화 및 안전사고 리스크 해소를 위한 전면적 자동화 체계 필요.
4-Tier 통합 아키텍처 구축
하드웨어부터 AI 에이전트까지 끊김 없는 데이터 파이프라인 및 폐루프(Closed-loop) 자율 실험 환경 구현.

## Slide 3
Architecture Overview
Physical AI 아키텍처_4계층 구조도
Intelligence
Harness ENG & Safety
Intergration Interface
Physical Field
Layer 4
Layer 3
Layer 2
Layer 1
AI 에이전트 레이어
실험 계획 수립(DoE), 가상 검증 및 측정 데이터 분석
오케스트레이션 및 안전 게이트웨이 레이어
Excution Planning, Control & Monitoring, Device Communiation / Tool Schema, 안전 규칙(Interlock),
미들웨어 및 통신 레이어
Interface Standard, Device Adapter, Status & Event Model / 표준 프로토콜(OPC UA, MQTT, ROS2), 장비 API 드라이버
하드웨어 및 필드 레이어
Full Automation Lab / 실험&분석 설비, 센서 및 물류 로봇(AGV/AMR, Robotic Arm) 등

## Slide 4
Infrastructure & Middleware
Layer 1 & Layer 2 상세 정의
Layer 1
하드웨어 및 필드 레이어
•
실험/분석 설비: 반응기, 분광기 등 자동화 장치
•
스마트 센서: 실시간 물리/화학적 상태 측정 장치
•
물류 자동화: AGV/AMR 및 Robotic Arm 시료 이송
Layer 2
미들웨어 및 통신 레이어
•
표준 프로토콜: OPC UA, MQTT, ROS2 연동
•
장비 드라이버: 이종 설비 제어 API 통합 표준화
•
메타데이터 파이프라인: 센서 데이터 스트리밍 및 로깅

## Slide 5
Gateway & Intelligence
Layer 3 & Layer 4 상세 정의
Layer 3
오케스트레이션 및 안전 게이트웨이
•
Tool Schema: AI 에이전트와 설비 간 표준 인터페이스 정의
•
Safety Interlock: 안전 규칙 검증 및 긴급 제어 엔진
•
디지털트윈: 실시간 물리 검증 및 스케줄링 중재
Layer 4
지능형 AI 에이전트 부
•
DoE 엔진: AI 기반 자율 실험 계획 및 가설 생성
•
가상 검증: 시뮬레이션 기반 사전 타당성 검토
•
데이터 분석: 측정 결과 실시간 학습 및 피드백

## Slide 6
Development Roadmap
단계별 추진 로드맵 (Phase 1 ~ 4)
PHASE 1
인프라 및 통신 표준화
Layer 1-2 연동성 확보 및 프로토콜 규격화
PHASE 2
안전 게이트웨이 구축
Layer 3 Tool Schema 및 안전 인터락 구현
PHASE 3
AI 에이전트 통합
Layer 4 DoE 엔진 및 데이터 분석 연동
PHASE 4
파일럿 검증 및 고도화
실험실 시범 운영 및 자율 실험 고도화

## Slide 7
Q & A
실험자동화 아키텍처 개발 기획안에 대한 질의응답 시간을 갖겠습니다.

## Slide 8
PnP(Plug & Play) 기반 Self-Driving Lab을 위한 아키텍처는 하드웨어 물리 계층부터 AI 추론 계층까지 4개의 Layer로 구조화할 수 있습니다. 각 계층별 역할과 기능, 필수 요구 사양은 다음과 같습니다.
1. Layer 1: Device Layer (물리 및 드라이버 계층)
실제 실험을 수행하는 단품 자동화 설비(액체 이송기, 원심분리기, 분광광도계 등) 및 장비 전용 드라이버 구역입니다.
역할 및 기능:
  하드웨어 구동, 센서 데이터 수집, 장비 단위 모션 제어
  장비 자체의 하드웨어 메타데이터 및 상태(Ready, Busy, Error) 노출
요구 사양:
  표준 통신 인터페이스: REST API, gRPC, SiLA 2, OPC UA 등 네트워크 기반 오픈 프로토콜 지원
  디스커버리 응답성: 네트워크 접속 시 자사의 디바이스 식별자(UUID) 및 기능(Capability) 프로필을 반환하는 기능
  하드웨어 인터락: 과전류, 물리적 충돌 등 긴급 상황 시 자체 비상 정지(Fail-safe) 로직 탑재
2. Layer 2: Middleware Layer (통신 및 오케스트레이션 계층)
분산된 Device들을 동적으로 연결하고 메시지/데이터 파이프라인을 중재하는 하부 인프라입니다.
역할 및 기능:
  Dynamic Discovery: Device의 즉각적인 접속/탈착 감지 및 네트워크 등록
  Data Broker: 장비 간 또는 상위 시스템과의 실시간 데이터 패킷 송수신 및 메시지 큐 관리
  Hardware Abstraction Layer (HAL): 동일 범주 장비(예: 다른 제조사의 분주기 A, B)에 대해 통일된 API 표준 제공
요구 사양:
  동적 핫플러깅(Hot-plugging): 전체 시스템 재부팅 없이 Device의 추가/제거가 런타임에 즉시 반영되는 아키텍처 (예: ROS 2 / DDS, MQTT Broker)
  상태 동기화 및 타임아웃: 통신 절단 시 재연결 처리 및 데이터 손실 방지 메커니즘
  실시간성(Low Latency): 결정론적(Deterministic) 제어를 위한 고속 메세징 Latency 보장

## Slide 9
PnP(Plug & Play) 기반 Self-Driving Lab을 위한 아키텍처는 하드웨어 물리 계층부터 AI 추론 계층까지 4개의 Layer로 구조화할 수 있습니다. 각 계층별 역할과 기능, 필수 요구 사양은 다음과 같습니다.
3. Layer 3: Harness Layer (AI 안전 및 제어 중재 계층)
상위 AI의 자율적 의사결정이 하드웨어 영역으로 전달되기 전, 규칙 검증 및 안전 경계를 적용하는 게이트웨이입니다.
역할 및 기능:
  Dynamic Tool Registry: Middleware에서 감지된 Device 기능을 AI가 이해할 수 있는 형태(Function Call Spec, JSON Schema)로 스키마 변환 및 동적 등록
  Safety Guardrails: AI가 생성한 실행 파라미터(용량, 온도, 이동 경로 등)의 물리적/화학적 임계치 검증 및 차단
  상태 관리 및 Rollback: 작업 실패 시 대체 경로(Rerouting)를 제시하거나 실험 상태를 안전한 시점으로 원복
요구 사양:
  Context Synchronization: Device 변경 시 AI 프롬프트/컨텍스트를 런타임에 즉시 업데이트하는 메커니즘
  Sandbox Execution: 실제 장비 명령 발송 전 가상 검증(Dry-run) 및 시뮬레이션 지원
  Audit Logging: AI의 명령 생성 이유, 하네스의 검증 결과, 장비 실행 이력을 시계열로 정밀 기록
4. Layer 4: Agent Layer (AI 플래너 및 자율 추론 계층)
실험 목적을 달성하기 위해 전체 워크플로우를 기획하고 최적화하는 최상위 지능 계층입니다.
역할 및 기능:
  Goal Decomposition: 자연어 또는 고차원 목표(예: "A 반응 수율 최적화")를 세부 작업(Task Graph) 단위로 분할
  Tool Calling & Planning: Harness가 제공하는 사용 가능한 Device 목록(Tools)을 활용해 최적의 실행 시퀀스 생성
  In-context Learning: 실험 결과 데이터를 분석하여 다음 실험 조건(Bayesian Optimization, Active Learning) 계산
요구 사양:
  Dynamic Plan Adaptation: 특정 Device가 제거되거나 고장 났을 때 대체 Device를 이용해 플랜을 재구성하는 능동성
  Structured Output: Harness가 수용할 수 있는 정형화된 JSON/API 형태로 명령을 생성하는 능력

## Slide 10
Self-Driving Lab 구축 시 개발진, 연구원, 협력사 등 다양한 이해관계자가 직관적으로 소통할 수 있도록 업계 표준 SW/HW 아키텍처 명칭으로 재정리한 구조입니다.
1. Hardware Layer (하드웨어 계층)
실제 실험실에 배치된 물리적 자동화 장비 및 개별 컨트롤러 구역입니다.
통상적 명칭: 물리 장비 레이어 / 설비 레이어 (Hardware / Physical Device Layer)
구성 요소: 분주기(Pipette), 원심분리기, 분광광도계, 로봇 팔, PLC, 장비 전용 PC
역할 및 사양:
  물리 동작 및 센싱 수행
  REST API, gRPC, SiLA 2, OPC UA 등 표준 통신 프로토콜 제공
  과전류/충돌 방지용 자체 인터락(Hardware Interlock) 및 긴급 정지 기능
2. Driver & Middleware Layer (드라이버 및 미들웨어 계층)
이종 장비들을 하나의 네트워크로 묶고 실시간 데이터 통신을 중재하는 하부 인프라입니다.
통상적 명칭: 드라이버 및 미들웨어 레이어 (Driver & Middleware Layer) / 데이터 통신 레이어
구성 요소: ROS 2 / DDS, MQTT Broker, Hardware Abstraction Layer(HAL), SiLA Server
역할 및 사양:
  Dynamic Discovery: 장비 접속/탈착 시 IP 및 API Spec 자동 감지 (PnP 지원)
  Hardware Abstraction: 서로 다른 제조사의 장비를 동일한 공통 API 규격으로 수용
  Message Queuing: 실시간 데이터 패킷 전달 및 통신 절단 시 재연결 처리
Layer | 주요 처리 대상 | 핵심 미션
Layer 4: Agent | 실험 목표, LLM/Planner, Bayesian Opt. | 실험 계획 수립 및 차기 조건 자율 결정
Layer 3: Harness | Tool Schema, 안전 규칙, 실행 상태 | AI 명령의 유효성 검증 및 dynamic tool 제공
Layer 2: Middleware | 메세지 패킷, 통신 프로토콜, 장비 API | Device 동적 감지 및 데이터 네트워크 제어
Layer 1: Device | 액추에이터, 센서, 물리 하드웨어 | 실제 물리적/화학적 실험 동작 수행

## Slide 11
Self-Driving Lab 구축 시 개발진, 연구원, 협력사 등 다양한 이해관계자가 직관적으로 소통할 수 있도록 업계 표준 SW/HW 아키텍처 명칭으로 재정리한 구조입니다.
3. Safety & Control Engine Layer (안전 및 오케스트레이션 계층)
AI의 명령을 검증하고, 실제 장비에 전달하기 전 안전과 실행 상태를 중재하는 게이트웨이(Harness) 구역입니다.
통상적 명칭: 오케스트레이터 및 제어 레이어 (Orchestrator & Control Layer) / 안전 게이트웨이
구성 요소: Dynamic Tool Registry, Guardrails(안전 검증기), Task Manager, State Store
역할 및 사양:
  Dynamic Tool Registry: 미들웨어가 감지한 장비 기능을 AI용 API 스키마(JSON Schema)로 자동 등록
  Safety Guardrails: AI가 생성한 실행 파라미터(용량, 온도, 이동 경로 등)의 물리적/화학적 임계치 차단
  Error Handling: 장비 오류 발생 시 우회 경로(Rerouting) 제공 및 가상 시뮬레이션(Dry-run) 수행
4. AI Agent Layer (AI 플래너 및 지능 계층)
실험 목적을 해석하고 최적의 실험 조건 및 실행 계획을 자율적으로 수립하는 최상위 지능 구역입니다.
통상적 명칭: AI 에이전트 레이어 (AI Agent & Planning Layer) / 자율 추론 레이어
구성 요소: LLM Planner, Bayesian Optimization Engine, Active Learning Model
역할 및 사양:
  Goal Decomposition: 자연어 목표(예: "수율 최적화")를 세부 실행 작업 그래프로 분할
  Tool Calling: Harness가 제공하는 장비 목록을 참조하여 실행 명령(API Call) 생성
  Adaptive Planning: 장비 탈착이나 에러 발생 시 변경된 장비 구성에 맞춰 실행 플랜 재구성
업계 통용 레이어 비교 요약
Layer | 주요 처리 대상 | 핵심 미션
Layer 4: Agent (AI Agent) | 실험 목표, LLM/Planner, Bayesian Opt. | 실험 계획 수립 및 차기 조건 자율 결정
Layer 3: Harness (Control & Safety) | Tool Schema, 안전 규칙, 실행 상태 | AI 명령의 유효성 검증 및 dynamic tool 제공
Layer 2: Middleware (Driver & Middleware) | 메세지 패킷, 통신 프로토콜, 장비 API | Device 동적 감지 및 데이터 네트워크 제어
Layer 1: Device (Equipment) | 실험자동화, 로봇, 액추에이터, 센서, | 실제 물리적/화학적 실험 동작 수행
기존 구조 | 통상용어 (Standard Terminology) | 직관적 비유
Layer 4: Agent | AI Agent Layer (AI 플래너 및 지능 레이어) | 실험 기획자 (Brain)
Layer 3: Harness | Control & Safety Layer (안전 및 오케스트레이션 레이어) | 작업 감독관 및 안전장치 (Supervisor)
Layer 2: Middleware | Driver & Middleware Layer (드라이버 및 미들웨어 레이어) | 신경망 및 통신 도로 (Pipeline)
Layer 1: Device | Hardware Layer (물리 장비 레이어) | 실제 손과 발이 되는 설비 (Physical Hands)

## Slide 12
기존 구조 | 통상용어 (Standard Terminology) | 직관적 비유
Layer 4: Agent | AI Agent Layer (AI 플래너 및 지능 레이어) | 실험 기획자 (Brain)
Layer 3: Harness | Control & Safety Layer (안전 및 오케스트레이션 레이어) | 작업 감독관 및 안전장치 (Supervisor)
Layer 2: Middleware | Driver & Middleware Layer (드라이버 및 미들웨어 레이어) | 신경망 및 통신 도로 (Pipeline)
Layer 1: Device | Hardware Layer (물리 장비 레이어) | 실제 손과 발이 되는 설비 (Physical Hands)
업계 통용 레이어 비교 요약

## Slide 13
Self-Driving Lab 및 실험 자동화 시스템에서 설비 간 통신 인터페이스로 사용되는 REST API, gRPC, SiLA 2, OPC UA의 풀네임과 주요 특징입니다.
1. REST API
풀네임: REpresentational State Transfer Application Programming Interface
개념 및 특징:
  인터넷 웹 기술(HTTP/HTTPS)을 기반으로 자원(Resource)을 주고받는 가장 대중적인 아키텍처 스타일입니다.
  데이터 Format: 주로 JSON이나 XML을 사용합니다.
  장점: 직관적이고 표준화되어 있어 개발 언어나 플랫폼에 구애받지 않으며, 디버깅과 테스트가 매우 쉽습니다.
  단점: HTTP 텍스트 기반 통신이라 데이터 크기가 비교적 크고, 실시간 하드웨어 제어나 고속 통신에는 오버헤드가 발생할 수 있습니다.
2. gRPC
풀네임: gRPC Remote Procedure Call (g는 구글을 의미하며 매 버전마다 의미가 새로 정의됨)
개념 및 특징:
  구글이 개발한 고성능, 오픈소스 원격 호출(RPC) 프레임워크입니다.
  데이터 Format: Protocol Buffers(Protobuf)라는 바이너리 포맷을 사용하며, HTTP/2 기반으로 동작합니다.
  장점: 데이터를 바이너리로 압축하여 전송하므로 속도가 매우 빠르고 데이터 크기가 작습니다. 양방향 스트리밍을 기본 지원하여 실시간 센서 데이터 수집이나 고속 제어 명령 전송에 매우 적합합니다.
  단점: 바이너리 데이터 특성상 사람이 직접 텍스트로 읽을 수 없어 별도의 디버깅 도구가 필요합니다.

## Slide 14
Self-Driving Lab 및 실험 자동화 시스템에서 설비 간 통신 인터페이스로 사용되는 REST API, gRPC, SiLA 2, OPC UA의 풀네임과 주요 특징입니다.
3. SiLA 2
풀네임: Standardization in Laboratory Automation 2
개념 및 특징:
  실험실 자동화 전용으로 개발된 국제 표준 통신 및 데이터 아키텍처입니다.
  기반 기술: 내부 데이터 통신 레이어로 gRPC와 Protobuf를 활용합니다.
  장점: 액체 이송기(Pipette), 분광광도계 등 실험 장비의 기능(Feature)을 표준화된 방식으로 정의합니다. Dynamic Discovery(Zero-conf) 기능을 기본 지원하여 장비가 네트워크에 연결되면 스스로 자신이 가진 기능과 API 스키마를 상위에 알리는 Plug & Play 체계 구축에 가장 유리합니다.
  단점: 바이오/화학 실험실 자동화 분야에 특화되어 있어 일반 산업용 생태계에 비해 드라이버를 직접 구현해야 하는 경우가 많습니다.
4. OPC UA
풀네임: Open Platform Communications Unified Architecture
개념 및 특징:
  스마트 팩토리 및 산업용 자동화(Industrial IoT) 분야에서 가장 널리 쓰이는 표준 통신 프로토콜입니다.
  기반 기술: 플랫폼 독립적 아키텍처로, 바이너리 통신과 텍스트(JSON) 통신을 모두 지원하며 강력한 암호화 보안 기능이 내장되어 있습니다.
  장점: 단순 데이터 전송을 넘어, 장비의 복잡한 구조와 상태 데이터 모델(Information Model)을 객체 지향적으로 표현할 수 있습니다. 산업용 PLC, 로봇 팔, 환경 센서 등 제조/생산 설비와의 연동성이 뛰어납니다.
  단점: 사양이 매우 방대하고 복잡하여 초기 학습 곡선이 높고 프로토콜 탑재 시 개발 부담이 상대적으로 큽니다.

## Slide 15
기술 | 주 활용 분야 | 통신 속도/효율 | Plug & Play 적합성 | 특징
REST API | 상위 IT 시스템 연동, 단순 제어 | 보통 (JSON 기반) | 보통 | 범용적, 구현 및 테스트 매우 용이
gRPC | 고속 데이터 처리, 실시간 스트리밍 | 매우 높음 (바이너리) | 보통 | 구글 주도, 저경량/고성능 마이크로서비스
SiLA 2 | 실험실 자동화 (Lab Automation) | 매우 높음 (gRPC 기반) | 매우 높음 | 실험장비 전용 표준, 기능 자동 감지(Discovery)
OPC UA | 스마트 팩토리, 산업용 설비/PLC | 높음 | 높음 | 산업 표준, 정보 모델링 및 강력한 보안

## Slide 17: 실험자동화 아키텍처 개발 기획안 (수정안)
공개 문헌 검토 반영 · v0.2 초안
[작성일 / 작성 부서]

## Slide 18: 4-Layer + 데이터 계층 구조 (수정안)
Layer 4 · AI Agent
실험 계획, 가상 검증, DoE 도출, 데이터 분석
L3-A · 오케스트레이션
unit operation 기반 workflow, 스케줄링, 상태 점검
L3-B · 안전 게이트
Tool Schema 검증, 안전 정책, 승인 중재
Layer 2 · Driver / Middleware
전송 프로토콜, 장비 기능 모델, 장비 API
Layer 1 · Hardware
실험·분석 설비, 센서, 물류 로봇 (재현성 기준 적용)
Data · Metadata
온톨로지 메타데이터
provenance
AnIML · Allotrope
Agent는 L3 Gateway를 통해서만 설비에 접근 · L3 분리와 데이터 계층 배치는 협의 사항

## Slide 19: Layer 1 · 2 설비 및 연계 기반
Layer 1 · Hardware
설비·센서·물류 로봇·협동로봇
불활성 분위기 대응: 공기 차단 샘플링, 용매 호환 labware
핵심 핸들링 모듈(그리퍼 등)은 반복 재현성(RSD) 기준 설정
L2-a 전송 프로토콜
OPC UA, MQTT, Modbus (MQTT·Modbus는 센서 등 저수준 연결용)
L2-b 장비 기능 모델
SiLA 2, OPC UA LADS (SiLA 2 우선 검토, LADS는 동향 모니터링)
L2-c 데이터 포맷
AnIML, Allotrope · 장비 Driver는 공통 API로 추상화, 메시지 큐·상태 머신·OT/IT 보안 경계

## Slide 20: Layer 3 · 실행 단위 계층과 Gateway
Primitive
장비 단위 최소 동작
→
Unit Operation
의미 있는 단일 조작 (Tool Schema 단위)
→
State-preserving Flow
상태 보존 계약
→
Workflow
물리·가상 연산 통합
L3-A 오케스트레이션·스케줄링
실험 큐, 자원 스케줄링
설비 실행 상태 점검
병렬 실행 시 상태 충돌 검증
L3-B 안전 게이트
입력·출력·허용 범위 검증
위험 등급별 승인 정책 (다음 장)
Agent 판단과 무관하게 결정적으로 차단

## Slide 21: Layer 3-B · 위험 등급별 안전 정책
등급 | 조건 (예시) | 처리
일반 | 스키마·범위 검증 통과, 저위험 unit operation | 자동 실행
주의 | 고위험 공정, 신규 조합, 코드 실행 도구 | 사람 승인 후 실행
금지 | 인터락 위반, 한계값 초과 | 실행 차단
SOP·매뉴얼의 자연어 규칙을 기계 검증 가능한 규칙으로 변환
시뮬레이션 사전 검증을 통과한 요청에만 실행 권한 부여
LLM의 안전 판단에 의존하지 않고 Gateway에서 강제 (안전 규칙을 언어로 아는 것과 물리적으로 지키는 것은 별개)

## Slide 22: 단계별 추진 계획 (수정안)
단계 | Layer | 핵심 산출물 | 완료 기준
Phase 1 기반 구축 | L1 · L2 | 설비 조사, 프로토콜·표준 선정, Driver PoC | 핵심 설비 통신 연동, 핸들링 모듈 RSD 기준 충족
Phase 2 Gateway | L3 | unit operation 단위 Tool Schema, 안전 정책, 스케줄러 | 위험 등급별 승인 정책 동작 검증
Phase 3 Agent 연계 | L4 · Data | 가상 검증, DoE, 메타데이터 체계 | Agent 제안 실험을 승인하에 수행
Phase 4 자율 수준 상향 | L1~L4 | 승인 범위의 단계적 축소 | 승인 없이 실행할 범위를 정의·달성
기간·인력은 확정 후 기재 [일정 __ / 인력 __]

## Slide 23: 협의 필요 사항 및 리스크
결정 필요
L3 분리 여부 (오케스트레이션 / 안전 게이트)
데이터 계층 배치 (별도 Layer / 횡단)
장비 기능 모델 표준 (SiLA 2 / LADS)
승인 정책의 등급 기준
주요 리스크
공기 차단 유지 샘플링, 용매 호환
초기 재현성 부족 (비전·환경 제어 보강 필요)
벤더 장비 API 비개방
시뮬레이션과 실제 괴리
참고: ChemOS 2.0, SDL 2.0 리뷰(2026), SDL 오케스트레이션 계층 연구(2026), SiLA 2·LADS 평가, ALBATROSS, ODACell, Aurora